LeadScanner K2 扫描系统

操 作 说 明 文 档

版本：V1.0

日期：2026-10-06

1  软件概述

LeadScanner K2 是手持式双目激光三维扫描仪的上位机软件，主程序为 LeadScannerK2.exe。软件驱动设备完成双目图像采集、标志点/激光线提取、三维重建、点云融合、全局优化（GBA）与后处理导出，覆盖从设备自检、标定、扫描到成果导出的完整作业闭环。

软件采用无边框全屏界面，日常作业以设备实体按键为主、软件界面为辅；本手册同时覆盖两套操作方式。

2  启动与退出

2.1  运行环境

• Windows 10/11 x64；建议配置 NVIDIA 独立显卡（CUDA 加速）

• 软件目录内含运行所需的全部模块 DLL 与第三方库，无需安装

2.2  启动流程

双击 LeadScannerK2.exe 启动。启动后首先弹出「系统初始化」窗口，软件自动完成设备连接（相机枚举、下位机串口自动搜索）、灯路检测与相机检测；正常情况下数秒内完成并自动进入主界面，超过 20 秒将兜底放行，失败项会显示在状态栏。

2.3  退出

点击主界面右上角关闭按钮退出，软件自动完成熄灯、关闭串口与相机等清理动作。请避免在扫描过程中强制结束进程；若异常退出后设备灯残留点亮，重新启动软件即可复位。

3  主界面布局

• 中央三维视图：实时渲染点云/标志点，支持鼠标旋转、平移、缩放

• 底部悬浮工具栏：功能入口（见第 4 章）

• 右侧按钮组：窗口最小化/关闭，以及调试入口

• 状态栏：左下角「●」状态指示，颜色随系统状态变化（初始化/待机/扫描中/后处理/故障等）

• 左侧工程树：标记点、点云数据等节点随扫描会话自动建立并实时刷新计数

4  悬浮工具栏功能

| 按钮 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 数据管理 | 弹出导入/导出菜单（见第 5 章） |
| 校准设备 | 打开标定窗口，执行相机标定/激光标定；标定就绪后才允许扫描 |
| 标点扫描 | 标志点扫描模式（MarkerOnly）会话就绪/关闭 |
| 面片扫描 | 标志点+激光扫描模式（MarkerPlusLaser）会话就绪/关闭 |
| 正反扫描 | 预留（当前版本仅切回默认视图） |
| 切面扫描 | 预留 |
| 重置项目 | 预留 |
| 模拟数据 | 调试开关：真机采集+模拟数据提取，验证融合/显示链路 |

说明：精细扫描、深孔扫描两种模式不在界面显示，由设备 M 键双击循环切换。

5  数据管理（导入/导出）

点击「数据管理」按钮弹出菜单，各条目如下：

| 条目 | 说明 |
| --- | --- |
| 导入标志点 | 支持 json/txt/ply 格式，导入后自动上屏显示 |
| 导入点云 | 支持 ply/pcd/xyz/txt 格式，带进度提示 |
| 导入网格 | 导入网格模型 |
| 导入工程文件 | 支持 *.leadscan 工程文件 |
| 导出标志点 | 导出当前标志点 |
| 导出点云 | 导出当前点云 |
| 后处理导出 STL | 对点云执行后处理后导出 STL 网格 |
| 导出工程文件 | 预留（序列化格式规划中） |

6  标准扫描流程

6.1  前置条件

• 自检通过：状态栏显示待机状态

• 标定就绪：已完成设备标定，或 exe 目录 config/calibration.json 中存在有效标定档（readyForScan 门禁）

6.2  开始扫描

点击「标点扫描」或「面片扫描」按钮，软件进入会话就绪状态（按钮变红，状态栏提示就绪与当前亮度档位）。正式开扫由设备 M 键单击触发（ arm 就绪 → M 开扫 → M 停采 → 再点模式键关闭会话）。

6.3  扫描中

手持设备绕工件移动，软件实时完成提取、配准与融合，点云随扫描上屏。扫描过程中可随时用 M 键暂停/续采。

6.4  结束与全局优化

再次点击当前模式按钮即关闭会话，软件自动弹出「全局优化」进度窗口执行 GBA 批算；完成后窗口关闭、系统回到待机，成果自动合账落库。

6.5  后处理与导出

通过「数据管理 → 后处理导出 STL」对点云执行五阶段后处理并导出网格。

7  设备实体按键

设备共 5 个按键：上（U）、左（L）、右（R）、中（M），下键（D）预留。每键支持单击/双击/长按三种手势，功能总表如下：

| 按键 | 单击 | 双击 | 长按 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上键 U | 进/退菜单 | 景深直切 近↔远 | 回主界面（暂停用） |
| 左键 L | 调档 ↓（菜单态＝游标下移） | 换调节对象 亮度↔显示远近 | 预留 |
| 右键 R | 调档 ↑（菜单态＝游标上移） | 预留 | 预留 |
| 中键 M | 启/停扫描（菜单态＝选中） | 切换扫描模式 | 急停 |
| 下键 D | 预留（协议未定义） | — | — |

7.1  菜单态操作

上键单击进入设备菜单；左/右键移动游标；中键选中确认；上键再次单击退出菜单。菜单弹出期间界面顶部显示常驻横幅提示当前条目。

7.2  亮度档位

左/右键调节亮度档（共 20 档），档位经参数账本持久化；扫描就绪时状态栏提示当前档位。

8  虚拟按键表盘（调试）

右侧按钮组可打开「虚拟按键表盘」窗口，提供与设备实体按键完全等价的屏幕按钮（含单击/双击/长按三列），用于无设备时验证按键链与菜单逻辑。

9  配置文件（exe 目录 config/）

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| camera.json | 相机装机口径：设备索引、触发源、对比度、采集矩阵 width/height（居中 ROI，默认 2048×1536）、景深屏蔽区间、20 档曝光表 |
| calibration.json | 标定参数档：内外参、立体矫正、meta.imageSize（与采集矩阵一致方可扫描） |
| laser_calib.json | 激光标定参数 |
| device_params.txt | 下位机参数档（亮度档等，软件自动读写） |

注意：修改采集矩阵（width/height）后必须重新标定，否则尺寸不一致将被扫描门禁拦截。配置文件缺失时软件使用内置默认值并在日志中告警。

10  日志与常见问题

• 运行日志：exe 目录 logs/（按日滚动）

• 崩溃转储：exe 目录 dumps/

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| 扫描按钮点击无效/被拒 | 标定未就绪（先执行校准设备或确认 calibration.json 有效），或系统状态不在可扫描态（回到待机后重试） |
| 任务栏出现两个 LeadScannerK2 窗口 | 旧版本悬浮工具栏占用任务栏项所致，新版已修复；请使用最新版本 |
| 扫描无点云输出 | 检查景深屏蔽区间配置（camera.json depthOfField）与亮度档是否适合当前工件距离 |
| 设备灯异常点亮 | 异常退出残留，重启软件自动复位（N11 熄灯链） |